**Додаток № 8**

 **до Оголошення № 165/ВТ від 19.04.2021 року**

**Таблиця відповідності товару медико-технічним вимогам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупівлі:**  | Концентратор кисню портативний (Інформація щодо коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 31321) |
| **Назва марки та моделі:** | *Вказати назву марки та моделі* |
| **Назва виробника:** | *Вказати назву виробника* |
| **Назва країни виробника:** | *Вказати назву країни виробника* |
| **Кількість:** | 110 (Сто десять) штук |
| **Строк поставки:** | До 15 червня 2021 року |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Запропонований варіант****(*Вказати ТАК/НІ та зазначити технічні вимоги запропонованого товару)*** | **Відповідність з посиланням на сторінку інструкції з використання (*Вказати посилання*)** |
| 1. | Повинен мати наступні світлові індикатори:Індикатор наявності живленняПроблема з електричним живленнямСигнал про перегрівКонцентрація кисню. |  |  |
| 2. | Повинен мати клапан регулювання потоку |  |  |
| 3. | Повинен мати ємність зволожувача |  |  |
| 4. | Повинен мати Вхідний повітряний фільтр |  |  |
| 5. | Повинен мати рідкокристалічний дисплей для відображання загального часу роботи приладу. Можливість задати час індивідуальної кисневої терапії |  |  |
| 6. | Наявність ніші для зберігання витратних матеріалів |  |  |
| 7. | Повинен мати кнопки регулювання часу, перемикання між режимами безперервної роботи та режимом роботи за таймером. |  |  |
| 8. | Номінальний потік не менше 10 л/хв |  |  |
| 9. | Наявність тривоги (червона індикація), при вміст кисню менше 82% |  |  |
| 10. | Повинен мати наступні технічні характеристикиСпоживання енергії- не більше ніж 530(Вт)Швидкість потоку- у діапазоні не гірше ніж 0-10(л/хв)Концентрація- не менше 93 ± 3 (%)Тиск на виході- у діапазоні не гірше ніж 0,04-0,08 (МПа)Рівень шуму не більше 50 dB |  |  |
| 11. | Повинен мати наступні габаритні розміри не більше:Ширина: 400 ммГлибина: 365 ммВисота: 650 мм |  |  |
| 12. | Повинен мати легкий доступ до відкриття кришок для чистки або заміни фільтра  |  |  |
| 13. | Вага 30 кг±2 кг |  |  |

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник Учасника процедури закупівлі (або уповноважена особа)  | підпис | Прізвище,ініціали |