Мета: дезінфекція повітря в закритих приміщеннях для попередження зараження на туберкульоз під час виконання професійних обов’язків та перебування людей в зонах середнього та високого ризику.

УФ – випромінювання - невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що займає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюванням.

Типи УФ – ламп: Кварцеві - лампи що мають кварцеве скло, при роботі яких утворюється озон в повітрі. Бактерицидні - лампи з увіолевого скла або з кварцового але покритого спеціальним захисним шаром, при роботі яких не відбувається утворення озону.

Типи УФ - опромінювачів: Відкриті – конструкція яка лампа Закриті – конструкція яка передбачає лампу закриту корпусом Комбіновані – конструкція яка передбачає можливість одну з ламп залишати відкритою, а іншу закриває захисним екраном.

У приміщеннях закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз, дія ультрафіолету повинна використовуватись упродовж повної робочої зміни або цілодобово.

При такому режимі роботи, доцільно використовувати бактерицидні лампи з

увіолевого скла

Обслуговування УФ-випромінювачів

| Виконавці | Медична сестра/ молодша медична сестра/ інженер |
| --- | --- |
| Місце проведення | Приміщення середнього та високого ризику зараження |
| Перелік матеріалів та обладнання | УФ-опромінювач Спирт 70% Чиста ветош Драбина УФ радіометр Протокол обліку УФ-опромінювачів |
| Послідовність дій | Новий УФ випромінювач занести в Протокол обліку. Розмістити УФ-опромінювач в приміщенні з розрахунку вікритого типу - 2,5W на 1м3 екранованого типу – 30 W на 18-20м2 При розміщенні УФ- випромінювачів уникати «мертвих зон» Розмістити на відстані від стелі не менше 30 см, від підлоги 2-2,5м для екранованих ламп Обробляти лампу 1 раз/місяць шляхом протирання 70% спиртом по мірі забруднення Проводити перевірку якості роботи УФ- опромінювачів 2 рази на рік за допомогою УФ-радіометра Фіксувати показники інтенсивності роботи УФ-опромінювачів в Протоколі обліку Проводити заміну лампи при інтенсивності випромінювання меншій ніж 100 мкВт/см2. |

При роботі з бактерицидною лампою, наявність запаху озону свідчить про необхідність заміни лампи!

При роботі з кварцовою лампою, наявність запаху озону є нормою.

Перелік відповідальних у закладі:

| № | ПІП | Посада | Відділ | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Розробка документу:

(адаптувати запропонований варіант для конкретного ЛПЗ)

|  | ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Склав |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
| Випустив |  |  |  |

Протокол внесення змін:

| № Редакції | Дата редакції | Причина внесення зміни |
| --- | --- | --- |