### АЛГОРИТМ РОБОТИ З УФ-РАДІОМЕТРОМ

| Виконавці | Інженер з охорони праці |
| --- | --- |
| Місце проведення | Приміщення обладнані УФ-опромінювачами |
| Перелік матеріалів та обладнання | - УФ радіометр Тензор 71 - Протокол обліку УФ-опромінювачів |
| Послідовність дій | - З’єднати електронний блок з радіометричною голівкою. - Приєднати насадку на діапазон С до радіометричної голівки. - Включити прилад. - Ввести час і дату (цей пункт можна пропускати). - Вибрати пункт «Радіометр». - Вибрати спектральний діапазон С (220 - 280 нм). - Вибрати вимірюване джерело УФ – «Ртутний». - Закрити датчик кришкою та встановити «0» на приладі. - Встановити фільтр №2, здійснити калібрування приладу та зняти фільтр. - Прилад готовий для проведення вимірювань. |
| - Результат вимірювання інтенсивності УФ- випромінення виводиться на першу строку екрану Тензор-71 перед позначенням одиниць вимірювання Вт/м2 або мВт/м2 |  |
| Проведення вимірювання | - Розмістіть датчик на відстані 1м від геометричного центру УФ-опромінювача - При цьому радіометрична голівка повинна направлятися безпосередньо на УФ-лампу - Між радіометричною голівкою та лампою не повинно бути сторонніх предметів. - Перед перевіркою роботи, лампи рекомендується очистити від пилу 70% спиртом. - Результати вимірювань фіксуються в журналі. |
| Рекомендована частота перевірки ефективності УФ –опромінювачів у закладі – двічі на рік УФ бактерицидна лампа потужністю 30 Вт працює ефективно, якщо інтенсивність УФ-випромінення на відстані 1 м від її центру становить не менше, ніж 100 мкВт/см2. Якщо інтенсивність випромінення нижче 100 мкВт/см2 то УФ бактерицидна лампа вичерпала свій ресурс та її рекомендовано замінити. |  |

Для аналізу отриманих результатів інтенсивності УФ- випромінювання на довжині хвилі 254 нм інколи виникає потреба використовувати інші одиниці вимірювання – мкВт/см2. Значення в Вт/м2 або в мВт/м2 просто перевести в мкВт/см2: 1 Вт/м2 = 100 мкВт/см2; 1 мВт/м2 = 0,1 мкВт/см2

Для оцінки рівня УФ-випромінення в нижній частині приміщення проводиться визначення інтенсивності УФ-випромінення на рівні очей людини (для пацієнта – на рівні подушки, для персоналу – на робочому місці).

Знаючи інтенсивність УФ-випромінювання, легко розрахувати дозу, і навпаки:

#### Доза (мкДж/см2) = Інтенсивність (мкВт/см2) • Час (в сек)

Протокол обліку УФ-опромінювачів

| Назва приміщення | №/модель УФ-опромінювача | Інтенсивність | Дата вимірювання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Палата 1 | Обн 75 | 70 | 1.01.01 | Замінити |
| Виміри проводив: _________________________(ПІП, підпис) |  |  |  |  |

Перелік відповідальних у закладі:

| № | ПІП | Посада | Відділ | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Розробка документу:

(адаптувати запропонований варіант для конкретного ЛПЗ)

|  | ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Склав |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
| Випустив |  |  |  |

Протокол внесення змін:

| № Редакції | Дата редакції | Причина внесення зміни |
| --- | --- | --- |