ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus).

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
3 998 329,02 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 3 998 329,02 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Строк поставки товару- протягом 90 календарних днів з дня укладання договору.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

| Назва предмету закупівлі: | ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Інструментарій до гнучкого відеобронхоскопу MAF - TM2 Olympus) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строк поставки: | протягом 90 календарних днів з дня укладання договору |  |  |
| Гарантійний термін | 12 місяців з дати поставки |  |  |
| Рік виробництва | не раніше 2023 року |  |  |
| Торгівельна назва товару | Вказати марку і модель запропонованого товару |  |  |
| Назва виробника | Вказати назву виробника запропонованого товару |  |  |
| Країна виробництва | Вказати країну виробництва запропонованого товару |  |  |
| Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на сторінку технічної документації |
| 1. Щипці для біопсії, тип-алігатор з отворами, одноразові |  |  |  |
| Кількість | 660 штук |  |  |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш | по типу алігатор |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| 2. Щипці для біопсії, тип-алігатор з голкою, з отворами, одноразові |  |  |  |
| Кількість | 660 штук |  |  |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш | по типу алігатор з голкою |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| 3. Щипці для біопсії, овальні з голкою, з отворами, одноразові |  |  |  |
| Кількість | 520 штук |  |  |
| Призначення | для забору зразків тканин у верхніх відділах дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр | не більше 2,0 мм |  |  |
| Робоча довжина | не менше 1150 мм |  |  |
| Губки бранш | по типу овал з голкою |  |  |
| Наявність маніпуляційного дроту | так |  |  |
| 4. Щипці захоплюючі, тип-щурячий зуб, одноразові |  |  |  |
| Кількість | 19 штук |  |  |
| Призначення | для вилучення сторонніх тіл із верхніх відділів дихальних шляхів |  |  |
| Діаметр вставної частини | не більше 1,9 мм |  |  |
| Робоча довжина | не більше 1900 мм |  |  |
| Ширина розкриття | не менше 3,8 мм |  |  |
| Форма щипців | по типу щурячий зуб |  |  |
| 5. Щітка цитологічна одноразова, діаметр щітини 3 мм |  |  |  |
| Кількість | 290 штук |  |  |
| Призначення | для забору зразків тканини трахеобронхіального дерева |  |  |
| Діаметр вставної частини | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина | не більше 1150 мм |  |  |
| Діаметр щітки | не менше 3 мм |  |  |
| Довжина щітки | не менше 10 мм |  |  |
| 6. Щітка цитологічна одноразова, діаметр щітини 2 мм |  |  |  |
| Кількість | 290 штук |  |  |
| Призначення | для забору зразків тканини трахеобронхіального дерева |  |  |
| Діаметр вставної частини | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина | не більше 1150 мм |  |  |
| Діаметр щітки | не менше 2 мм |  |  |
| Довжина щітки | не менше 10 мм |  |  |
| 7. Петля ендоскопічна діатермічна, одноразова |  |  |  |
| Кількість | 140 штук |  |  |
| Призначення | для електрохірургічної резекції тканин |  |  |
| Діаметр вставної частини | не більше 1,8 мм |  |  |
| Робоча довжина | не більше 1650 мм |  |  |
| Діаметр петлі | не менше 25 мм |  |  |
| Діаметр дроту кільця петлі | не більше 0,3 мм |  |  |
| Форма кільця петлі | по типу серпоподібна |  |  |