ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:39710000-2-Електричні побутові прилади (Низькотемпературна морозильна камера) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:39710000-2-Електричні побутові прилади (Низькотемпературна морозильна камера).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

UA-2025-07-03-007732-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
498 042,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 498 042,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – кошти проекту: ITF «Надання підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України для зміцнення та розбудови спроможності системи охорони здоров’я для здійснення кращого моніторингу, епідеміологічного нагляду, реагування на спалахи захворювання та їхньої профілактики» Component 1: CORE (20NU2HGH000056AMR).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Термін поставки товару — з дати укладання договору до 15 вересня 2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ)

| Назва предмету закупівлі: | ДК 021:2015:39710000-2-Електричні побутові прилади (Низькотемпературна морозильна камера) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість: | 2 штуки |  |  |
| Строк поставки: | до 15.09.2025 року |  |  |
| Гарантійний термін | 12 місяців з дати введення в експлуатацію |  |  |
| Рік виробництва | не раніше 2023 року |  |  |
| Торгівельна назва товару | Вказати марку і модель запропонованого товару |  |  |
| Назва виробника | Вказати назву виробника запропонованого товару |  |  |
| Країна виробництва | Вказати країну виробництва запропонованого товару |  |  |
| Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на сторінку технічної документації |
| Об'єм камери, л. | від 200 л до 250 л |  |  |
| Основний температурний режим | від -10 °С до - 86 °С |  |  |
| Відхилення температури | ±1ºС |  |  |
| Ізоляція стінок та дверей | пінополіуретан, товщина від 14 см до 16 см |  |  |
| Матеріал зовнішній поверхні | сталь з напиленням, стійка до подряпин та корозії |  |  |
| Матеріал внутрішньої поверхні | нержавіюча сталь |  |  |
| Кількість компресорів | один |  |  |
| Вимоги до живлення | 220-230 V / 50Hz |  |  |
| Дисплей для відображення інформації та температури | так |  |  |
| Модель | вертикальна |  |  |
| Тип (режим) розморожування | ручне розморожування |  |  |
| Кількість полиць з нержавіючої сталі | 1 |  |  |
| Кількість внутрішніх дверей | 2 |  |  |
| Оснащення боксами для зберігання кріопробірок на 2 мл | так, можливість зберігання не менше 13 000 кріопробірок |  |  |
| Наявність ручки на дверях та оснащення замком для попередження несанкціонованого відкриття | так |  |  |
| Наявність роликових коліс з індивідуальними гальмами | так |  |  |
| Кількість коліс | 4 шт. |  |  |
| Оснащення звуковою та візуальною системою сигналізації: - сигнал підвищеної температури; - сигнал пониженої температури; - сигнал про несправність сенсора; - сигнал про високу температуру навколишнього середовища; - сигнал відкритих дверей; - сигнал про відключення живлення; - сигнал про низький рівень заряду акумулятора. | так |  |  |
| Наявність вмонтованого акумулятора для сповіщення, освітлення та запису даних температури | так |  |  |
| Наявність фільтра, що захищає компресор від пилу | так |  |  |
| Наявність отвору для скидання вакууму після відкривання/ закривання дверей | так |  |  |
| Реєстрація даних за допомогою USB | так |  |  |
| Інтервал реєстрації | не більше 10 хв |  |  |
| Період реєстрації | не менше 2 років |  |  |
| Оснащення портом доступу для підключення незалежних датчиків | так |  |  |
| Можливість додаткового устаткування системами аварійного забезпечення безперервної роботи з використанням CO2 | так |  |  |