ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки лабораторій ДУ «ЦГЗ МОЗ України» з наступною їх сертифікацією) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки лабораторій ДУ «ЦГЗ МОЗ України» з наступною їх сертифікацією).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги особливостями

UA-2025-08-25-008029-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
80 640,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 80 640,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно технічної вимог.

Термін надання послуг — по 07.11.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за

ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки лабораторій ДУ «ЦГЗ МОЗ України» з наступною їх сертифікацією)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

ДК 021:2015:50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Проведення щорічного обслуговування шаф біологічної безпеки лабораторій ДУ «ЦГЗ МОЗ України» з наступною їх сертифікацією)

| № з/п | Назва медичного обладнання |
| --- | --- |
| 1 | Витяжна ламінарна шафа біологічної безпеки HR1200-IIA2-S, зав. BE0GG4EB200QHPAU0002 |
| 2 | Витяжна ламінарна шафа біологічної безпеки HR1200-IIA2-S, зав. BE0GG4EB200QHPAT0012 |
| 3 | Шафа біологічної безпеки Labconco Purifier Biosafety Cabinet, зав. 220735092 А |
| 4 | Шафа з ламінарним потоком MSC-0 9 STD 1E C, зав. 30311392 |
| 5 | Шафа біологічної безпеки LABCONCO, зав. 70368600 |
| 6 | Бокс бактеріологічної безпеки BioAir, ІІ клас, тип А2, зав. Х0020 |

Перелік послуг для кожної одиниці обладнання:

        - Фумігація шаф біологічної безпеки.

2. Зовнішня оцінка:

- наявність пошкоджень корпусу,

- наявність пошкоджень екрану і скляних вставок

- функціонування системи підйому і опускання екрану ШББ

- функціональність джерел світла (лампа денного світла, УФ-лампа (якщо встановлена)

- функціонування сигналів небезпеки

- цілісність електричної проводки і розеток

3.Зовнішня чистка

4.Внутрішня чистка

5.Тест на витік електричного струму і вимірювання опору контуру захисного заземлення ШББ, перевірки полярності, функції пристрою захисного відключення (запобіжника) для встановлення можливої небезпеки ураження користувача устаткування електричним струмом

6. Візуалізація потоків повітря:

- для оцінки повітряних потоків  по всьому периметру робочого отвору спрямований всередину ШББ;

- для оцінки напряму повітряних потоків в робочій зоні ШББ;

- для визначення поведінки низхідного потоку повітря щодо робочої поверхні і вздовж провідних шин передньої оглядового панелі ШББ.

7. Перевірка швидкості потоків

повітря:

- вимірювання швидкості низхідного потоку повітря, всередині робочої зони ШББ;

- пряме або непряме визначення швидкості потоку повітря, що проходить через робочий отвір ШББ, для перевірки встановленого значення середньої швидкості вхідного повітря. При отриманні незадовільних результатів показників швидкості повітряних потоків, проведення процедури калібрування потужності моторів з наступним калібруванням сигналів небезпеки.

8. Перевірка цілісності встановлених HEPA-фільтрів для встановлення цілісності припливного (downflow) і випускного (exhaust) HEPA-фільтрів, а також їх корпусів і усадочних прокладок при

нормальних умовах експлуатації ШББ. У разі визначення витоку або вичерпання ресурсу HEPA

-фільтра, установка нових фільтрів повинна проводитися з обов'язковою процедурою фумігації / деконтамінації і з  повторною сертифікацією обладнання.

9.Проведення сертифікації за стандартами NSF /ANSI 49-2008 або EN- 12469-2010.

10.Визначення відповідності функціонування кожної одиниці обладнання стандарту DIN EN 12469 або NSF / ANSI Standard 49) з урахуванням забезпечення захисту персоналу, оточення і продукту, за умови дотримання норм експлуатації. Сертифікація кожною оціненою одиниці обладнання.

Звітність:

по закінченню сертифікації надаються звіти про перевірку ШББ відповідно до стандарту DIN EN 12469 (або NSF / ANSI Standard 49). Звіт повинен включати:

- реєстрацію всіх проведених замірів;

- оригінальні роздруківки результатів проведених замірів лічильника часток з датою і часом проведення кожного виміру для кожного ШББ (downflow filter, exhaust filter);

- повний перелік копій калібрувальних сертифікатів для кожного типу використовуваного обладнання.

Умови надання послуг:

- Надання послуг та забезпечення проведення робіт передбачає приїзд інженера на місце де встановлено обладнання. Місце надання послуг: м. Київ, вул. Ярославська 41.

- Строк надання послуг - до 07 листопада 2025 року.

- Гарантійний термін проведених робіт з поточного ремонту обладнання повинен бути не менше 6 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі).

- До вартості послуг, які пропонуються учасником повинні бути включені усі необхідні матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, які є предметом закупівлі.