ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕКРАНОВАНИХ УФ-ВИПРОМІНЮВАЧІВ

Назва структурного підрозділу закладу: відділення №2

Відповідальний в підрозділі:_____________________

До виконання: середній та молодший медичний персонал відділення

Контроль за виконанням: інженер ХХХ

Галузь застосування: до використання у зонах високого та середнього ризиків передачі туберкульозу лікувально-профілактичних закладів (протитуберкульозні заклади, центри СНІДу та ін.), місцях довгострокового перебування людей, місцях проживання хворих на туберкульоз.

Визначення та скорочення:

УФ – ультрафіолет / ультрафіолетовий.

Екранований УФ-опромінювач – бактерицидний опромінювач для дезінфекції повітря верхньої частини приміщення в присутності людей.

УФ-радіометр – спеціальний прилад для вимірювання інтенсивності УФ.

Мікобактерія туберкульозу – мікроорганізм, збудник туберкульозу (ТБ)

Мета: дезінфекція повітря в закритих приміщеннях для профілактики передачі туберкульозу.

Процедура:

- Екрановані УФ опромінювачі повинні працювати в приміщенні, коли є ризик забруднення повітря мікобактерією туберкульозу (декілька годин / робочу зміну / цілодобово). Режим роботи визначається спеціалістом з інфекційного контролю.

- Для ефективної роботи екранованих УФ опромінювачів треба забезпечити контроль за функціонуванням УФ ламп, забезпечити очищення УФ ламп, контролювати ефективність роботи УФ ламп:

  - для забезпечення контролю за функціонуванням УФ ламп кожного дня середній медичний персонал здійснює обхід всіх приміщень на початку робочої зміни, переконуючись, що усі опромінювачі увімкнені та працюють належним чином у всіх приміщеннях підрозділу. Якщо опромінювач виявляється пошкодженим або відчувається запах озону, необхідно повідомити відповідального у підрозділі або керівника підрозділу для організації необхідного ремонту та/або заміни УФ лампи.

  - очищення УФ ламп від пилу та іншого забруднення проводиться 70% розчином спирту. Перед процедурою обов’язково вимкнути прилад з електромережі та надіти бавовняні рукавички. Обслуговування виконується спеціально підготовленим персоналом та відповідно до інструкцій виробника. Кратність очищення – див. СОП «Визначення частоти очищення УФ ламп».

  - перевірка ефективності роботи УФ-ламп проводиться один раз на півроку за допомогою УФ-радіометра. Ця процедура детально описана в СОП Тестування ефективності роботи УФ ламп. При виявленні неефективно працюючих УФ ламп необхідно повідомити відповідального у підрозділі для організації заміни УФ лампи. За умов відсутності радіометру – використовувати облік часу роботи УФ лампи.

- Забороняється проводити будь-які роботи в верхній частині приміщення (заміна освітлення, роботи з вентиляцією, ремонтні роботи та ін.) при включеному екранованому УФ опромінювачі без спеціальних засобів захисту.

- Ефективність дезінфекції повітря за допомогою екранованих УФ-опромінювачів безпосередньо залежить від перемішування повітря між верхньою і нижньою частинами приміщення. Таким чином, при використанні екранованих опромінювачів необхідно враховувати фактори, які можуть впливати на вертикальні переміщення повітря і транспортування інфекційних мікроорганізмів у верхню частину приміщення (наприклад, використання простих вентиляторів (підлогових або стельових), температурна різниця між повітрям, яке подається в приміщення, і повітрям в приміщенні, кратність повітрообміну вентиляції, швидкість повітря на вентиляційних решітках та їх форма). Для детальної інформації – спитайте Вашого спеціаліста з інфекційного контролю.

Не торкайтеся з’єднань лампочки навіть, коли вона вимкнена, це може призвести до ураження електричним струмом.

УФ лампи, що потребують заміни підлягають переробці відповідно до чинного законодавства. Не викидайте бактерицидні лампи з побутовими відходами.

Використані документи:

- Порядок використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я (Наказ МОЗ України №____ від ________)

- WHO guidelines on tuberculosis infection prevention and control 2019 update

- Environmental Control for Tuberculosis: Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings, NIOSH, CDC, 2009

Розробка документу:

|  | ПІП | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Склав |  |  |  |
| Перевірив |  |  |  |
| Випустив |  |  |  |

Головний лікар                                                                                                     ПІБ