**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА**

**«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я**

**МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

**ЄДРПОУ 40524109**

**04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Холодильник малогабаритний фармацевтичний та низькотемпературна морозильна камера)**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Холодильник малогабаритний фармацевтичний та низькотемпературна морозильна камера)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги особливостями

UA-2023-08-09-011505-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**   
183 574,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 183 574,00 грн без ПДВ.

Оплата за Товар звільнена від податку на додану вартість на підставі пункт 197.11 статті 197 Податкового кодексу України, у зв’язку з тим, що поставлені Товари фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародного договору: Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року та в рамках реалізації проекту INFLUENZA «Епідеміологічний нагляд та відповідь на загрозу пташиного та пандемічного грипу з боку національних органів охорони здоров’я поза межами США»

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом INFLUENZA «Епідеміологічний нагляд та відповідь на загрозу пташиного та пандемічного грипу з боку національних органів охорони здоров’я поза межами США»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Кількість – згідно медико-технічних вимог.**

Термін постачання — з дати укладання договору до 29.09.2023 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Загальні відомості про товар** | | |
|  | **Холодильник малогабаритний фармацевтичний** | **Низькотемпературна морозильна камера** |
| Виробник | *Вказати* | *Вказати* |
| Модель | *Вказати* | *Вказати* |
| Рік випуску | *Вказати* | *Вказати* |
| Країна походження | *Вказати* | *Вказати* |
| Кількість | 2 штуки | 1 штука |

Таблиця 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва предмету закупівлі** | **Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики)** | **Параметри** | **Відповідність: так/ні, значення для запропонованого товару, посилання на сторінку технічної документації** |
| 1 | Холодильник малогабаритний фармацевтичний | Призначення | Для тимчасового зберігання вірусів РНК |  |
| Діапазон температур | від 2° C до 8° C |  |
| Тип корпусу | Вбудований |  |
| Тип двері | Одинарні скляні двері |  |
| Кількість полиць | 2 |  |
| Тип охолодження | Примусове повітряне охолодження |  |
| Холодагент | без CFC |  |
| Режим розморожування | Автоматичний |  |
| Контроль температури | Мікропроцесор |  |
| Дісплей | LED |  |
| Сигналізація помилки датчика | Наявність |  |
| Сигналізація прочинених дверей | Наявність |  |
| Сигналізація високої/низької температури | Наявність |  |
| Дистанційний контакт тривожної сигналізації | Наявність |  |
| Сигналізація про збій живлення | Наявність |  |
| Напруга, В | 220-240 |  |
| Частота, Гц | 50-60 |  |
| Потужність (Вт) | 72 |  |
| Обсяг, л | 68 |  |
| Внутрішні розміри ШxГxВ, мм | не більше 410×315×560 |  |
| Зовнішні габарити камери ВxШxГ, мм | не більше  495×450×710 |  |
| Вага нетто/брутто, кг | 33/37 |  |
| Тестовий отвір, мм | 1/25 |  |
| 2 | Низькотемпературна морозильна камера | Призначення | Для зберігання реагентів для ампліфікації |  |
| Діапазон температур | від -15° C до -32° C з проміжними ступенями фіксації  при -18° C, -21° C і - 25° C |  |
| Система охолодження | Один компресор |  |
| Холодагент | без CFC и HCFC |  |
| Індикація аварійної температури | Наявність |  |
| Перемикач супер заморожування | Наявність |  |
| Тип заморозки | Статичний |  |
| Розморожування | Ручне |  |
| Внутрішня дистрибуція повітря | Наявність |  |
| Кількість температурних датчиків | 1 |  |
| Кількість ящиків | 2 |  |
| Термостат безпеки | Наявність |  |
| Напруга, В | 220-230 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Тип вилки | Schuko |  |
| Обсяг брутто/ нетто, л | 75/70 |  |
| Зовнішні габарити камери ВxШxГ, см | не більше  63 х 55 х 62 |  |
| Вага нетто/брутто, кг | 40/50 |  |